如何实现质控功能

一，文档说明
    编号：SQ-PD-FAQ-010
    版本：1.0
    开发时间：2005-03-11
    开发者：上海思桥网络信息科技有限公司

二，功能简介
    帮助用户使用质控功能。

三，使用环境 
    操作系统Windows98,Windows2000,WindowsXP,Windows2003并且需要SQLims或SQLimsPRO系统环境。

四，使用流程
   1.采用Westgard评价方案。
    ① 警告规则 12S
    12S: 当1个质控血清的测定值超过了X±2S的范围。说明当天结果有可能失控，然后检索是否已发生了以下其中1个失控规则。 若是，肯定当天结果失控。若没有，肯定当天结果在控。
    ② 失控规则 13S
    13S: 当1个质控血清的测定值超过了X±3S的范围。失控。
    ③ 失控规则 22S
    a、当同1个质控血清连续两次测定值超过了同向的（X＋2S）或（X－2S）范围。属系统误差，失控。
    b、或2个不同浓度质控血清的测定值同时超过了同向的（X＋2S）或（X－2S）范围。属系统误差，失控。
    ④ 失控规则 R4S
    当2个不同浓度质控血清的测定值间的差超过了4个标准差范围时。其中有一个超出了(X+2S)限值，另一个超出了(X-2S)限值。属随机误差过大，失控。
    ⑤ 失控规则 41S
    a、当1个质控血清连续4次测定值超过了同向的（X＋1S）或（X－1S）范围，并且其中有一次超过（X±2S）。属系统误差，失控。
    b、或2个不同浓度质控血清连续各有两次测定值超过了同向的（X＋1S）或（X－1S）范围，并且其中有一次超过（X±2S）。属系统误差，失控。
    ⑥ 失控规则 10X
    2个质控血清的结果，包括出现超过（X±2S）的情况在内，共有１０次结果均在X的一侧。属系统误差，失控。
   2.使用前进行项目设置。
     进入[质控]-[质控项目设置]，项目类别例如[生化]，项目序号[1]，项目代号选择如[GOT]，将该项目的均值和标准差在此处进行输入，按[添加]按钮后，可以在下面的列表框中可见。
   3.使用中如何进行质控项目结果的传输。
     质控传输的两种方法：
     手动质控传输
     A.将仪器中的数据传入[报告单]。
     B.在[报告单]-[报告单管理]窗口，单击[刷新]-[质控数据传输]，[仪器序号]显示[1]，[样本号]显示[100001]，单击[确定]按钮
   （1）出现[数据传输成功]的字样。单击[关闭]退出窗口。
   （2）如果出现[没有数据或没有相应的设置质控项目]的字样，退出[报告单]窗口，进入[质控]-[质控项目设置]，在[项目类别]中选择您要设置的项目如[生化]。将您所设置的数据进行手工输入,单击[添加]按钮。
   （3）如果出现[样本号超出该仪器规定范围]。比如该窗口显示[样本号]为[100001]，[仪器序号]为[2],就会出现提示[样本号超出该仪器规定范围]，那么在[仪器序号]中必须选择[1]。再单击[确定]出现（1）。
     C.退出[报告单]窗口，进入[质控]-[临检质控图]，在[项目代号]中选择例如GOT]，再单击[数据]按钮，可以看到刚才的数据已经传输进去，[关闭]退出该窗口。
     D.单击[图形]按钮，计算机自动生成图形，再单击[评价]按钮，如果正常则右下角显示“OK”的字样。如果失控则给出失控性质有（13S、22S、41S等）。
     E.单击[打印]按钮，可以将临检质控图打印出来。操作完毕，单击[关闭]按钮，退出窗口。
     自动质控传输
     A. 首先在[质控]-[质控项目设置]中，选择项目类别如“生化”，项目序号为“1”，项目代号为“GOT”，并输入所有的“均值”和“标准差”按[添加]按钮。
     B. 进入[文件]-[仪器设置]，项目类别为“生化”，仪器代号可选择“HITACHI717”，然后在“质控B1样本号”中输入“1”。单击[添加]按钮，右击右下角思桥图标“复位”。
     C. 进入[报告单]-[报告单管理]，仪器所传入的样本号如[100001]，“检验结果表”中选择“GOT”输入的数据为“20”。单击[刷新]按钮。退出该窗口。
     D. 进入[质控]-[临检质控图]，“项目代号”选择“GOT”，单击[数据]按钮，可以查到刚才的数据“20”已经自动传输进去。
   4.月底进行质控评价，打印质控图形。
      每月质控管理：
      ① 进入[思桥检验科管理系统]主界面，单击[文件]-[仪器设置]。
      ② 进入[仪器设置]窗口，设定质控样本号。分别在[质控B1、B2、B3样本号]栏输入[2]、[3]、[4]。每天质控数据会自动进入质控管理表。一旦规定了质控样本号，病员样本就不能再使用这几个样本号。输入完毕，单击[关闭]按钮，退出[仪器设置]窗口。每天，我们将2、3、4样本作为质控项目，由仪器自动传输到计算机或手工传输到计算机。使用过程中，质控数据会自动传输到质控表中。
      ③ 月底进行质控数据处理。进入[思桥检验科管理系统]主界面，单击[质控]-[临检质控图]。 
      ④ 进入[临检质控图]窗口。选择检验日期，默认为一个月。选择质控仪器序号[1]。从项目代号下拉列表中选择[K]。如果需要绘制某类质控，请在B1、B2、B3、B4、BULL 中打勾。B1 ～ B4为标准质控品，BULL 为一定量的病员数据均值。
      ⑤ 选择项目完毕后，单击[图形]按钮，出现质控图。横坐标为日期，纵坐标为偏离均值范围。“X”为标准均值，“ISD”表示高出均值1个标准差，“-ISD”表示低于均值1个标准差。如果检验日期超出一个月，日期将使用适当间隔标出。
      ⑥ 单击[评价]按钮，评价结果出现在右下角。系统自动绘制质控图形并按 Westgard 多规则作出是否在控的评价，如果正常则显示[OK]；如果失控则给出失控性质（13s、22s、41s等）。
      ⑦ 单击[打印]按钮，可以将临检质控图打印出来。操作完毕，单击[关闭]按钮，退出[临检质控图]窗口。
     质控图形的打印：
     进入[质控]-[临检质控图]。
     A. [检验日期]为默认，[仪器序号]选择[1]，[项目代号]选择您要设置的如[GOT]。单击[数据]按钮，出现该项目的数据。也可进行添加。  
     B. 选择[标准值]，再单击[图形]按钮，计算机自动生成图形。选择[按平均值]，绘图标准取仪器自身标准。再单击[评价]按钮，如果正常则右下角显示“OK”的字样。如果失控则给出失控性质有(13S、22S、41S等)。
     C. 按[打印]按钮，直接将图形打印出来。
   5.别名的设置。
       进入[质控]-[项目别名设置]，如果质控项目代号与临检中心不一致，则需要设置项目别名。这样输出质控数据到临检中心，临检中心才能识别该项目，[项目别名]输入医院质控项目代号。[标准代号]可任意输入如[01]。按[添加]按钮。
   6.对于[酶标仪]可以在版面上设置QC，计算后点［入库］，将OD值传入质控库B1中。如果设置了QC标本，而且在质控项目中也相应设置了该项目，则将其OD值入到质控表中。一天内，每个项目只有一个质控点可以入到质控表中。在临检质控图中可以观察质控标本的曲线图。

五，附录：
    无

六，网址和联系电话
    www.siqiao.com