SQLimsPRO酶标软件如何增加检测AFP甲胎蛋白

一，文档说明
    编号：SQ-PD-FAQ-188
    版本：1.0
    开发时间:2010-06-21
    开发者：上海思桥网络信息科技有限公司

二，功能简介
    酶标新增加项目方法-AFP甲胎蛋白（肿瘤标志物）。

三，操作环境
    操作系统Windows98,Windows2000,WindowsXP,Windows2003并且需要SQLims或SQLimsPRO2.0以上系统环境。

四，使用流程
1，	增加新项目AFP
进入【酶标仪】-【酶标项目设置】，新增加一个项目AFP, 然后设置项目类型为【定量】，曲线类型选择【线性方程】，按试剂说明书，需要使用450波长进行测试，按【仪器通讯设置】，设置主波长450就可以，设置完成后，按【修改】，再按【关闭】。

2，	设置专用方案按浓度定性计算
下面要根据的浓度来计算定性结果，试剂说明书要求浓度<=20判断为阴性，>20并小于400判断为阳性，大于400判断为强阳性。
关闭酶标仪操作，进入【酶标项目设置】，选择AFP项目，然后在【专用方案】中选择【根据浓度定性计算方案】，按后面【高级】，打勾预处理中的【定量计算】按【确定】返回酶标项目设置画面，按【属性设置】，CUTOFF公式设置为20，条件1直接SELF <= 20, 条件2: SELF > 20 AND SELF <= 400,判断为阳性，条件3：SELF > 400,判断为强阳性，条件4，5和条件3一样就可以。按确定，返回酶标项目设置画面。按【修改】按钮，再按【关闭】按钮。

3，	定量计算，计算出样品浓度
进入【酶标仪操作】画面，【项目选择】中选择AFP,选择下面的【设置】，标本类型选择【STD】,在空板上布置(鼠标点开始位置，再点终止位置)STD1,STD2,标本类型选择SMP，在空板上布置(鼠标点开始位置，再点终止位置)SMP1, SMP2, …,布置好后，【显示选择】的位置选择【浓度】，然后左边选择【输入】，在STD1下输入20，STD2下输入400，布局完成。
按下面【连机】，【启动】，【读板】，可得到对应的板面数据（也可按【板面】菜单下的【新板面】手工生成板面，然后显示选择中选择【原始OD值】，在板面中直接手工输入原始OD值），按【计算】，【显示选择】中选择【浓度】可看到计算的浓度结果，【显示选择】中选择【阴阳性】可看到计算的定性结果。

4，	【报告单管理】中打印病人报告单需要的设置
【设置】-【项目设置】中增加新项目AFP, 然后输入项目名称，参考范围等信息就可以了。

五，附录：
    无

六，网址和联系电话
    www.siqiao.com